## Slide 1: 實用派MaKER如何面對疫情需求 -從應急呼吸器的開發聊起
MIT呼吸器社群
趙士慶

## Slide 2
趙士慶
學歷
大葉大學食品工程系、食品工程研究所
大葉大學生物產業科技博士班(2018)
工作
大榮生物科技股份有限公司 前瞻技術長
微生物醱酵、天然物萃取、營養食品開發
大葉大學兼任講師
業外興趣專長
3D設計、3D列印
Arduino
各種機械機構
業餘天文
新品寫手
……..

## Slide 3: 設計創作案例-1

## Slide 4: 設計創作案例-2

## Slide 5: 設計創作案例-3

## Slide 6
源起….

## Slide 7
一場惡夢的真實情境…

## Slide 8: 前6個小時的需求
需要領域專家指導
需要來一顆甦醒球
需要機構參考資訊

## Slide 9: 兩周內誕生第一台原型機
第一周：等甦醒球、找資料、加入社群討論、夾球機構設計
第二周：夾球機構實作、Arduino韌體、一系列測試突破
第三周：開源文件事宜、新聞事件、繼續進化

## Slide 10: 參與 台灣開源呼吸機研究團隊OSMS-Taiwan Ventilator Research Team

## Slide 12: 設計理念
利用成熟的醫材Ambu為供氣主體，以機械力取代人力
機械出問題，人力便於立即介入
考量3D列印機逐漸平價(加法製造，無中生有)
設計考量包括FDM機種常見的20X20cm列印範圍、以及盡量減少設定支撐之困擾
小型化、輕量化、易於移動
以Arduino作為MCU選擇，控制與程式門檻可能較低

## Slide 14: 使用Ambu的優點
已是成熟醫材，專業醫護人員可用於手動急救供氣
本身有安全洩壓閥、並且為密閉容積不會異常過量供氣
有Peep閥配件與單管呼吸管路套件
不得已情況下，沒有壓力與流量偵測，或可緊急上場

## Slide 15: 使用Ambu的缺點
機械結構受力較大，長時間運作非常挑戰
Ambu球連續擠壓摩擦，數日之內必將損耗

## Slide 16: 使用渦輪機的優點
設備體積有望較為輕巧，專業呼吸器常有渦輪機組件
渦輪機運作過程有助帶走本身發熱量，提升耐用度
在流量與壓力控制下，供氣方式可能較有彈性
有利於搭配現有常見呼吸管配件

## Slide 17: 使用渦輪機的缺點
一定要精密的壓力與流量感測器
一定要精密的壓力與流量感測器
一定要精密的壓力與流量感測器
一定要精密的壓力與流量感測器
一定要精密的壓力與流量感測器
一定要精密的壓力與流量感測器
一定要精密的壓力與流量感測器
一定要精密的壓力與流量感測器
……….

## Slide 18: EV-03技術規格
動力：42*60步進馬達附19:1減速機
電源：採用24V，2.5A變壓器(要1.5A以上)
控制：採用Arduino nano+舵機擴展版、搭配3個可調電阻(B型10K)，一個撥桿開關，另預備BMP180壓力感測接線及紅色無段按鈕
結構體：全部組件採用3D列印(PLA)
全機重量：1.5kg(不含球)
全機尺寸：底座長320mmX寬120mm
供應氣壓：可達40hpa以上

## Slide 19: 腳位接線狀況

## Slide 20: 韌體設定要素(驅動器為1/4微步) 感謝施朝斌大哥、柯如恬小姐協助編寫韌體

## Slide 21: BOM表
42*60步進馬達附減速機19:1+D軸法蘭
Arduino nano+舵機擴展版
TB6600驅動器
M3*20*21及螺帽
2.5mm尖頭螺絲*3
M5*50*4(以上長度)、(軸心要用止滑螺帽*2)(軸心華司*6)
M4*50*1及螺帽
可變電阻(B10K)*3
限位開關(循線感測器)
電源接頭(適配變壓器即可)
撥桿開關*1
無段紅色開關*1
尖頭螺絲3*10*4
LCD1602 I2C*1
24V1.5A以上之變壓器
杜邦線材
軸承625Z*4
9V電池

## Slide 22: 接線注意事項
選用高品質杜邦線，或是自行買線接杜邦頭
除了arduino端，另一端接零件最好要焊接，並用熱縮套包覆以策安全
由於GND需求數量多，舵機擴充版可應付此需求，或是自行做線(多端合一)

## Slide 23: 設計思維-1
參酌MIT麻省理工學院的原型(金屬切割)，但因應要適用3D列印，重新進行設計
考量3D列印材質不如金屬切割，將齒輪的咬齒重新設計放大，增加耐用性
縮短力臂長度，並以2:1的齒輪減速比以確保RC伺服馬達扭矩夠用
懸掛甦醒球的支架，盡量確保球體的懸空，以利提供壓縮變形的空間
另力臂設計為偏心型式，也有助於壓縮時略為舉高球體

## Slide 24: 設計思維-2
底座方面，考量3D列印底板面積及功能組合彈性，前後共區分3塊，包括控制區、壓球區、電源區
控制區目前設計採用arduino nano+擴充版的方式，另採用LCD1602 I2C為顯示介面
依據呼吸治療朱大哥建議，提供最基本功能(1)潮氣量(2)呼吸頻率(3)出氣速度，後續操作與監視功能將持續提升
電源方面目前採用24V 2.5A之外部供電，但未來宜增加自帶緊急電源的設計

## Slide 25: EV02-扭矩要盡量發揮

## Slide 26: 夾爪與MIT之差異性

## Slide 27: 功能分區、獨立開發
電源區、壓球區、控制區

## Slide 28: 壓力測量準備狀況
1.採用另一片Arduino連接BMP180進行連續壓力測量
2.測量單位為hpa

## Slide 29: 壓力測量比較-1

## Slide 30: 壓力測量比較-2

## Slide 31: 壓力測量比較-3

## Slide 32: 壓球角度VS潮氣量對照(X:步數 Y:mL)

## Slide 33: EV-03缺點
42步進搭配減速機19:1較慢些，動力只是剛好，冗餘不多，可用，但宜再提升(朝向57步進馬達)
長時間連續運作，較快升溫(可增加散熱鋁塊+小風扇)

## Slide 34: 專案的產出-不是產品，是開源
硬體-3D設計檔案、BOM表、組裝方式
軟體-整合呼吸治療專家建議而完成之韌體
考量讓全世界需要者可自行下載運用，EV02上傳一份在https://www.thingiverse.com/thing:4302479
影片：
https://youtu.be/OOHSanam95s

## Slide 35: 專案的產出-不是產品，是開源
EV03也上傳一份在https://www.thingiverse.com/thing:4475464
影片：
https://youtu.be/50ebw-RxrJE

## Slide 36: 繼續前進的步伐 EV-05
更強力的57步進馬達
直驅式，減少齒輪損耗
更耐久、更成熟、更實用化

## Slide 37: 本專案執行困難-現實面
醫療器材、耗材、配件取得不易
無任何補助經費來源，零件贊助廠商亦少
(自掏腰包，高階化不易)(海外來源，到貨時間長)
特此感謝
陳貼西大哥援助單管專用呼吸管件
姜尚佑大哥援助測試肺
王庚春大大援助57步進動力

## Slide 38: 可能可行的方式
舉辦多元防疫開源松-直接給予團隊先期經費，限定開發時間與成果目標(提出計畫書，通過後每隊先給5~10萬?)
限定時間後，不同分類標的給予評選與得獎獎金及進階補貼及新目標(提升精益求精誘因)
**參與者想要的是甚麼?

## Slide 39: 數位製造時代來臨-3D列印
沒有3D列印的時代-知易行難
有了3D列印的幫助-知難行易

## Slide 40: 成功的作品通常得來不易
一項產品的成功，需要忍受”適配零件數量2*5倍”的失敗次數
1/3的失敗，可以用紙上作業及設計軟體避免實際失敗品
1/3的失敗，必須印出來才知道
1/3的失敗，必須印出來用過才知道

## Slide 41: 如何減少失敗占用的時間
精密的尺寸測量與縝密的設計規劃
兩個零件之間的組裝或搭配構造先印出來比較
一零件一功能(確保可用性)
掌握數位製造的時間

## Slide 42: 速度的敵人
堅持完美主義(慢工出細活?)
想>做
失敗才是累積成功的基礎

## Slide 43
感謝
MIT社群-
陳貼西大哥援助單管專用呼吸管件
姜尚佑大哥援助測試肺
施朝斌大哥協助編寫韌體
王庚春大大援助57步進動力
及
哈爸老大、陳加恩大大、朱修儁大哥、紹淵哥、Scott大大、鄭鴻旗大大、建宏哥及所有參與群組、分享建議的夥伴們

## Slide 44
簡報結束
感謝大家蒞臨交流